СОП № ЛММБ 2-4-2017-09

Идентификация таксономической принадлежности бактериального изолята по нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК

- Введение, цель

Настоящая методика устанавливает порядок идентификации бактериального изолята по нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК.

- Назначение

Данная методика позволяет идентифицировать микроорганизм до вида/рода по нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК. Исследованию подлежат чистые культуры бактерий перед депонированием в коллекцию ЭМТК и штаммы, депонированные в КЭМТК при необходимости в повторной ре-идентификации.

- Термины и определения

СОП – стандартная операционная процедура;

ПЦР – полимеразная цепная реакция;

Секвенирование – определение последовательности ДНК;

ТАЕ – трис-ацетатный буфер

- Материалы и оборудование

  - Материалы и реактивы

| Наименование основных реактивов и материалов | ГОСТ, ОСТ, страна |
| --- | --- |
| Пробирки типа Eppendorf, 1,5 мл, DNase-free, RNase-free | Axigen, США |
| Пробирки типа Eppendorf, 0,2 мл DNase-free, RNase-free | Axigen, США |
| Наконечники для автоматических дозаторов до 200 мкл и до 1000 мкл с фильтром, DNase-free, RNase-free | «Eppendorf», США |
| Смесь дезоксирибонуклеозидтрифосфатов для ПЦР (25 мМ) | БиоСан, Новосибирск |
| Taq ДНК-полимераза | Thermo Fisher Scientific, CША |
| ДНК-буфер | Thermo Fisher Scientific, CША |
| Прямой праймер, 8F 5`-AGRGTTTGATCCTGGCTCA-3` | БиоСан, Новосибирск |
| Обратный праймер, 1350R 5`-GACGGGCGGTGTGTACAAG-3` | БиоСан, Новосибирск |
| Вода для инъекций | ЛП-002529 |
| Пленка Parafilm | Pechiney Plastic Packaging Company, США |
| Спирт этиловый | ЛРС 000279/10 |
| Агароза для электофореза | Sigma, США |
| Маркер молекулярных масс ДНК 1 kb | СибЭнзим, Россия |
| GTG-агароза | Lonza, Израиль |
| Трисгидроксиметиламинометан (Tris-base) | Sigma, США |
| ЭДТА | Sigma, США |
| Ацетат натрия, осч | Sigma, США |
| Кристаллический фиолетовый | Sigma, США |
| Глицерин | Sigma, США |
| Комплект реагентов для постановки реакции секвенирования BigDye® Terminator v3.1 Sequencing Kit | Applied Biosystems, США |
| Полипропиленовые пробирки, 50 мл | Falcon, США |
| Реагент-растворитель Hi-Di Formamide | Appied Biosystems, CША |
| Планшет для нанесения продуктов реакции Сэнгера | Appied Biosystems, CША |
| Септа для планшетов | Appied Biosystems, CША |
| Септа для анодного буфера | Appied Biosystems, CША |
| Полимер POP-7 | Appied Biosystems, CША |
| Катодный буфер | Appied Biosystems, CША |
| Анодный буфер | Appied Biosystems, CША |
| Реактив для очистки помпы автоматического секвенатора | Appied Biosystems, CША |
| Капиллярный блок для автоматического секвенатора 3500 Genetic Analyzer | Appied Biosystems, CША |
| Колонки Centrisep Spin Columns | Princeton Separations Inc., США |
| Сорбент Sephadex G-50 Superfine | GE Healthcare, Щвеция |
| Концентрированная (ледяная) уксусная кислота | Реахим, Россия |
| Перекись водорода, медицинская | ГОСТ 177-88 |
| Дистиллированная вода | ГОСТ 6709-72 |
| Центрифужные фильтры Амикон Ультра-4. 100 кДа | Millipore, Ирландия |
| Тампон-зонды, целлюлоза, 15 см | Ningbo Greetmed Medical Insruments, Китай |
| Спиртовка лабораторная | ГОСТ 23932-90Е |
| Мерные цилиндры вместимость 50 мл, 500 мл, 1000 мл | ГОСТ 1770-74 |
| Колба 250 мл из термостойкого стекла | ГОСТ 1770-74, Россия |
| Хирургический скальпель | Тумботино, Россия |
| Пластиковая стерильная бактериологическая петля | Citotest, Китай |
| Чашки Петри, пластиковые диаметр 90 мм | Greiner, Австрия |

  - Оборудование

| Оборудование | ГОСТ, ОСТ, страна |
| --- | --- |
| Бокс абактериальной воздушной среды (класс биологической безопасности II тип А или В) | LabSystems, Россия |
| Твердотельный термостат для пробирок типа Eppendorf | BioSan, Латвия |
| Микроцентрифуга «Minispin» | Eppendorf, Германия |
| Центрифуга Eppendorf | Eppendorf, Германия |
| Вортекс | BioSan, Латвия |
| Пипетки вместимостью 100÷1000 мкл вместимостью 100÷1000 мкл вместимостью 20÷200 мкл вместимостью 200 мкл вместимостью 20 мкл | «Ленпипет», Россия «Ленпипет», Россия «Ленпипет», Россия «Ленпипет», Россия «Ленпипет», Россия |
| Холодильник | Indesit, Италия |
| Aвтоматический секвенатор 3500 Genetic Analyzer | Appied Biosystems, CША |
| Программируемый амплификатор PCR System 9700 | Appied Biosystems, CША |
| Камера для горизонтального электрофореза SE-2 | Хеликон, Россия |
| Источник питания «Эльф» | ДНК-технология, Россия |
| Ультрафиолетовый трансиллюминатор Molecular Imager GelDocTM XR System | BioRad, США |
| Вакуумный концентратор Concentrator plus | Eppendorf, Германия |
| Трансиллюминатор TFP-M/WL | Vilber Lourmat, Франция |
| Весы электронные | Ohaus, Швейцария |
| Термостат суховоздушный | ТУ-9452-006-07505566-2006 |

  - Комплект спецодежды

| Одежда | ГОСТ, ТУ, НТД |
| --- | --- |
| Колпак медицинский | ГОСТ 2313478 |
| Перчатки резиновые | ГОСТ 3-88 |
| Маска медицинская | ГОСТ EN 13795-1-2011 |
| Халат медицинский | ГОСТ 24760-81 |

- Помещения

Проведение работ осуществляется в боксовых помещениях, в которых находятся боксы биологической (микробиологической) безопасности II класса, а также в помещениях, предназначенных для общих молекулярно-биологических работ.

- Процедура

  - Подготовительный этап

6.1.2. Подготовка персонала к проведению основных работ

– надеть хирургический халат, перчатки перед началом работ.

6.1.2. Приготовление 70% раствора этилового спирта

– налить в стеклянный цилиндр (70±1) мл 96% этилового спирта и довести объем до 100 мл дистиллированной водой;

6.1.3. Приготовление 1%-ного агарозного геля

– взвесить (1,5±0,1) г агарозы и пересыпать в стеклянную колбу из термостойкого стекла;

– добавить 100 мл рабочего электрофорезного буфера, перемешать и расплавить в СВЧ-печи до полного растворения агарозы;

– остудить до температуры 65 – 70 °С.

– поместить плашку для заливки геля на заливочный столик, установленный горизонтально, и переместить стенку столика вплотную до плашки для заливки геля. Зафиксировать стенку поворотом винта. Выровнять столик для заливки геля. Вставить гребенку в плашку и залить расплавленный охлажденный до температуры 65 – 70 ºС гель в плашку толщиной 0,6 см. Если образовались пузыри, их необходимо удалить;

– вынуть гребенку из геля после полного застывания, не повредив карманы, отвернуть винт и отодвинуть стенку столика;

– поместить плашку с готовым гелем в камеру для горизонтального электрофореза;

– залить в камеру рабочий раствор буфера в таком количестве, чтобы он покрывал гель на 5 мм сверху;

– промыть карманы пипетированием, не касаясь дна, аккуратно. Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в них.

6.1.4. Приготовление концентрированного буфера ТАЕ (20×)

– взвесить 108,8 г ацетата натрия трехводного, 193,6 г Tris-base, 14,88 г ЭДТА;

- растворить в 1,5 л дистиллированной воды, довести pH до 8.0 ледяной уксусной кислотой и довести объем раствора в мерном цилинде до 2 л.

6.1.5. Приготовление концентрированного буфера TAE-GTG (20×) для очистки фрагментов ДНК через GTG-агарозу

– взвесить 48,4 г Tris-base, 0,37 г ЭДТА;

- растворить в 100мл дистиллированной воды, добавить 14,4 мл ледяной уксусной кислоты и довести объем раствора в мерном цилиндре до 200 мл.

6.1.6. Приготовление рабочего буфера ТАЕ

– влить в мерный цилиндр 50 мл концентрированного ТАЕ и довести дистиллированной водой до 1000 мл, закрыть пленкой Parafilm и перемешать.

6.1.7. Приготовление рабочего буфера ТАЕ-GTG

– влить в мерный цилиндр 20 мл концентрированного ТАЕ-GTG и довести дистиллированной водой до 1000 мл, закрыть пленкой Parafilm и перемешать.

6.1.8. Приготовление раствора кристаллического фиолетового

– взвесить (2,0±0,1) мг красителя и растворить в бидистиллированной воде.

6.1.9. Приготовление буфера для нанесения проб на гель

– взвесить (1,0±0,1) мг кристаллического фиолетового, добавить 3 мл стерильного глицерина и довести объем рабочим ТАЕ буфером до 10 мл.

6.1.10. Приготовление 0,6% геля GTG-агарозы

– взвесить (0,3±0,1) г GTG-агарозы и пересыпать в стеклянную колбу из термостойкого стекла на 250 мл;

– добавить 50 мл рабочего буфера ТАЕ-GTG, перемешать и расплавить в СВЧ-печи до полного растворения агарозы;

– остудить до температуры 65 – 70 °С, добавить 20мкл красителя кристаллического фиолетового из стокового раствора с концентрацией 2мг/мл.

– поместить плашку для заливки геля на заливочный столик, установленный горизонтально, и переместить стенку столика вплотную до плашки для заливки геля. Зафиксировать стенку поворотом винта. Выровнять столик для заливки геля. Вставить гребенку в плашку и залить расплавленный охлажденный до температуры 65 – 70 ºС гель в плашку толщиной 0,6 см. Если образовались пузыри, их необходимо удалить;

– вынуть гребенку из геля после полного застывания, не повредив карманы, отвернуть винт и отодвинуть стенку столика;

– поместить плашку с готовым гелем в камеру для горизонтального электрофореза;

– залить в камеру рабочий раствор буфера в таком количестве, чтобы он покрывал гель на 5 мм сверху;

– промыть карманы пипетированием, не касаясь дна, аккуратно. Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в них.

6.1.11. Подготовка колонок для гель-фильтрации

– взвесить в полипропиленовой пробирке типа Falcon объемом 50 мл сорбент Sephadex G-50 Superfine из расчета 50 мг сорбента на одну реакцию. Добавить 1 мл бидистиллированной воды. Оставить набухать в воде в течение 30 мин, периодически перемешивая;

– выставить приемники с вложенными в них чистыми колонками Centrisep Spin Colomns в штатив;

– внести в чистый корпус колонки набухший сорбент в количестве 1 мл и центрифугировать в течение 5 мин при угловом ускорении 900g. При этом необходимо строго соблюдать однообразную ориентацию колонок при центрифугировании;

– удалить воду из приемника;

– добавить 200 мкл бидистиллированной воды для промывки сорбента и центрифугировать в течение 5 мин при угловом ускорении 900g;

– удалить воду из приемника. Хранить приготовленные колонки можно не более 1 часа.

6.2. Основной этап

6.2.1. Отбор образцов

– разлить по 20 мкл стерильной воды для инъекций в пробирки типа Eppendorf объемом 0,2 мл;

– отобрать среди однотипных колоний две, четко изолированные колонии суточной культуры, выросшей на неселективных плотных питательных средах;

– перенести бактериологической петлей незначительное количество материала с двух выбранных колоний в пробирки с водой, каждую колонию в отдельную пробирку.

6.2.2. Полимеразная цепная реакция

– прогреть пробирки с образцами в течение 10 мин при 95ºС в твердотельном термостате;

–центрифугировать в течение 5 мин при 10000 об./мин;

– приготовить ПЦР-смесь, исходя из того, что на один образец потребуется 29,0 мкл смеси следующего состава:

ДНК-буфер 3,0 мкл;

смесь четырех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов 0,3 мкл;

Taq-полимераза 0,2 мкл в концентрации 5 ед/мкл;

прямой праймер 1,0 мкл в концентрации 10 пмоль;

обратный праймер 1,0 мкл в концентрации 10 пмоль;

добавить воду для инъекций до 30 мкл;

– центрифугировать ПЦР-смесь через центрифужный фильтр Амикон Ультра-4. 100 кДа в течение 5 мин при 2000 об./мин;

– внести в пробирки по 29,0 мкл ПЦР-смеси и 1,0 мкл образца;

– внести в отдельную пробирку 29,0 мкл ПЦР-смеси и 1,0 мкл ДНК-буфера (отрицательный контроль);

– осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на микроцентрифуге (10 – 20 сек);

– запустить программу амплификатора (табл. 1);

Таблица 1.

Условия амплификации для гена 16S рРНК

|  | Стадии амплификации | Температура, ºС | Время, мин | Количество циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный прогрев матрицы | 95 ºС | 5 | 1 |
| 2 | Денатурация матрицы | 95 | 0,5 | 30 циклов |
|  | Отжиг праймеров | 50 | 0,5 |  |
|  | Элонгация | 72 | 1,5 |  |
|  | Финальная элонгация | 72 | 10 | 1 |
| 3 | Хранение | 4 | - | - |

– поместить пробирки в ячейки амплификатора, после того, как температура в ячейке амплификатора достигнет 95 ºС. Закрыть крышку прибора и снять программу с паузы. Пробы после амплификации можно хранить 16 ч при комнатной температуре или в течение недели при температуре 2 – 8 ºС.

6.2.3. Электрофорез в агарозном геле в буфере ТAЕ

– залить агарозный гель согласно п. 6.1.3;

– внести в каждую лунку 1%-ного агарозного геля по 5 мкл образца ПЦР-продуктов, включая отрицательный контроль. В отдельные карманы внести маркер молекулярных масс в каждом ряду дорожек;

– подключить камеру к источнику постоянного электрического тока. Выставить параметры источника: напряжение 250В, сила тока 100 мА, 10 Вт, время 20 мин. Оптимальная напряженность электрического поля при этом составляет 10 В/см;

– выключить источник тока после завершения электорофореза, отсоединить провода от источника тока, перенести гель на трансиллюминатор;

– задокументировать полученную картину распределения ПЦР-фрагментов в агарозном геле после проведения электрофореза при помощи трансиллюминатора;

– определить образцы с достаточным количеством ПЦР-фрагментов для секвенирования. Образцы можно использовать для дальнейшего секвенирования только в том случае, если в отрицательном контроле отсутствуют ПЦР-фрагменты.

6.2.4. Очистка продуктов ПЦР с помощью GTG-агарозы

– залить агарозный гель согласно п. 6.1.10;

– внести в каждую лунку до 15 мкл образца;

– подключить камеру к источнику постоянного электрического тока. Выставить параметры источника: напряжение 250 В, сила тока 100 мА, 10 Вт, время 7 мин. Оптимальная напряженность электрического поля при этом составляет 10 В/см;

– выключить источник тока после завершения электорофореза, отсоединить провода от источника тока, перенести гель на трансиллюминатор с подсветкой белым светом;

– взять хирургический скальпель и предварительно обработать 70% раствором этилового спирта;

– вырезать аккуратно фрагмент агарозного геля, содержащий продукт ПЦР необходимого размера, стараясь захватить как можно меньше самого геля, и поместить его в обрезанный наконечник для автоматических дозаторов объемом 200 мкл с фильтром;

– перенести наконечник с фрагментом геля в пронумерованную пробирку типа Eppendorf объемом 1,5мл. Перед вырезанием каждого следующего фрагмента хирургический скальпель необходимо обрабатывать 70% раствором этилового спирта во избежание контаминации образцов;

– поместить пробирки с фильтрами, содержащими вырезанные фрагменты агарозного геля в центрифугу, и центрифугировать пробирки в течение 5 мин на максимальной скорости;

– вынуть наконечники из пробирок, пробирки закрыть и перенести в холодильник.

6.2.5. Реакция Сенгера

– подготовить микропробирки объемом 0,2 мл, закрыть их и подписать в соответствии с номерами образцов и праймеров;

–используя наконечники с фильтрами, приготовить реакционную смесь следующего состава из расчета 30 мкл на образец:

буфер для секвенирования BigDye® Terminator v3.1 Sequencing Buffer (5×) – 6 мкл,

реагент BigDye® Terminator v3. – 1 мкл,

прямой праймер 8F – 1мкл в концентрации 3,3 пмоль или обратный праймер 1350R в тех же количествах,

ДНК-матрица, очищенная с использованием GTG-агарозы, в количестве около 100 нг и объемом не более 1/3 от объема реакционной смеси,

довести объем реакционной смеси до 30 мкл бидистиллированной водой.

– перемешать смесь на вортексе и осадить капли со стенок пробирок кратким центрифугированием на микроцентрифуге (10 – 20 сек);

– поместить пробирки в ячейки амплификатора, закрыть крышку прибора и запустить программу амплификатора (табл. 2)

Таблица 2

Условия реакции секвенирования по Сенгеру для ПЦР-фрагментов гена 16S рРНК

|  | Стадии реакции секвенирования | Температура | Время | Количество циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Денатурация матрицы | 98 °С | 10 с | 34 |
|  | Отжиг праймера | 50 °С | 5 с |  |
|  | Элонгация | 60 °С | 4 мин |  |
| 2 | Дополнительное прогревание | 98 °С | 3 мин | 1 |
| 3 | Хранение | 20 °С | – | – |

6.2.6. Очистка продуктов реакции Сенгера

– подготовить пробирки-приемники типа Эппендорф объемом 1,5 мл для очистки продуктов реакции Сенгера. Подписать их в соответствии с номерами анализируемых проб и названиями используемых праймеров. Поместить колонки, содержащие сефадекс G50 (раздел 6.1.11.) в подготовленные пробирки;

– аккуратно, не касаясь столбика сорбента, нанести всю реакционную смесь, содержащую продукты реакции секвенирования в центр столбика сорбента;

– центрифугировать в течение 5 мин при угловом ускорении 900g;

– извлечь колонки, содержащие столбики сорбента из пробирок-приемников. В пробирках приемниках объемом 1,5 мл должно находиться около 30 мкл жидкости, содержащей очищенные продукты реакции Сенгера;

– колонки, содержащие столбики сорбента, очистить от сорбента (для этого достаточно просто вытряхнуть его).

– высушить очищенные продукты реакции в вакуумном концентраторе при 45 °С;

– передать высушенные продукты реакции на автоматический секвенатор 3500 Genetic Analyzer, для проведения капиллярного гель-электрофореза.

6.3. Капиллярный гель-электрофорез продуктов реакции Сэнгера

– разморозить реагент-растворитель Hi-Di Formamide из расчета 15 мкл на один образец;

– в пробирку с очищенными и высушенными продуктами реакции Сэнгера автоматическим дозатором добавить формамид в количестве 15 мкл;

– тщательно перемешать содержимое пробирки на вортексе;

– сбросить капли со стенок пробирки кратковременным центрифугированием;

– используя автоматический дозатор перенести весь объем жидкости из пробирки в планшет для загрузки образцов в автоматический секвенатор, запечатать планшет септой для планшетов;

– прогреть планшет в течении 2 минут при 96°С в термостате, затем перенести в емкость с водно-ледяной смесью для быстрого охлаждения;

– поместить планшет в адаптер для автоматического секвенатора и установить его в прибор;

– запустить программу параметров разделения образцов и выгрузки данных на компьютере управления автоматическим секвенатором;

– по окончанию разделения продуктов реакции Сэнгера обсчитать полученные данные с помощью ПО Sequencing Analysis Software 6.0, принимая во внимание наборы реактивов и расходных материалов, которые использовались для синтеза продуктов реакции Сэнгера.

6.4. Анализ данных

– провести предварительный анализ полученных нуклеотидных последовательностей с использованием программного продукта Sequencher v.4.1.;

– сравнить полученные нуклеотидные последовательности с ранее опубликованными с использованием алгоритма Basic Local Alignment Search Tool (BLASTN) с использованием сервера Национального центра биотехнологической информации (NCBI, США), включающего базы данных GenBank (США), EMBL (Европа), DDBJ (Япония);

– выбрать наиболее близкий по нуклеотидной последовательности бактериальный штамм из базы данных NCBI GenBank и в соответствии с ним идентифицировать депонированный в КЭМТК коллекционный штамм.

6.5. Завершающий этап

– Полученные данные внести в электронную базу данных КЭМТК.

- Охрана труда и техника безопасности

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

- ИОТ – 02 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на I квалификационную группу;

- ИОТ – 10 Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным ОБНП 2(2х15-01) «Генерис»;

- ИОТ – 34 Инструкция по ОТ при работе с ЛВЖ в лабораториях института;

- ИОТ – 86 Инструкция о мерах ПБ в лабораториях;

- ИОТ – 99 Правила работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

- Приложения

–  отсутствуют

- Ссылки

- Выявление и исследование нуклеиновых кислот гастровирусов. Практикум по молекулярной вирусологии: Методическое пособие/ Тикунова Н.В., Хлусевич Я.А. Вихрова М.А., Нетесов С.В.; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 74 с.

- Wang Y, Qian PY (2009) Conservative fragments in bacterial 16S rRNA genes and primer design for 16S ribosomal DNA amplicons in metagenomic studies. PLoS 4(10):e7401. doi: 10.1371/journal.pone.0007401.