Программа

курса стажировки специалистов и обучения основам анализа продуктов реакции Сэнгера и фрагментного анализа на генетических анализаторах ABI PRISM 3130 Avant производства фирмы Applied Biosystems.

«Основы пробоподготовки для анализа на автоматических генных анализаторах фирмы Applied Biosystems».

Протоколы:

- ПЦР

- Обработка РНКазой

- Гельфильтрация на колонках Centricep

- Агарозный электрофорез

- Очистка на колонках GFX

- Секвенирующая реакция

План:

Полимеразная цепная реакция

Теория:

- Основы теории и оптимизации ПЦР в приложении к секвенированию. Компоненты реакционной смеси их расход. Кинетика реакции, понятие о плато и оптимуме условий.

Практика:

- Поставить ПЦР на градиентном амплификаторе для подбора оптимальных условий

Очистка ДНК-матрицы (плазмиды) перед проведением реакции Сэнгера

Теория:

- Наиболее частые загрязнения р-ров плазмид и ПЦР реакций. Влияние этих загрязнений на течение реакции Сэнгера (кратко). Методы очистки матрицы перед реакцией Сэнгера (ферментативные, переосаждение, сорбция, гельфильтрация).  Их достоинства и недостатки

Практика:

- Очистка плазмиды для реакции Сэнгера: обработка РНКазой и гельфильтрация на колонках Centricep или G100

- Ответы на вопросы

Секвенирование

Практика:

- Заливка агарозного геля и электрофорез продуктов ПЦР с градиентного амплификатора. Анализ результатов и выбор оптимальных условий.

- Поставить препаративную ПЦР по оптимальным условиям

Теория:

- Особенности очистки ампликонов перед реакцией Сэнгера

- Реакция Сэнгера: краткая теория

Практика:

- Очистка ампликонов на колонках GFX

- Поставить реакцию Сэнгера

«Основы эксплуатации автоматических генных анализаторов ABI PRIZM 310 и 3130-Avant».

Протоколы: Параметры нанесения и электрофореза для секвенирования

Иллюстрации: диски к приборам

План:

Очистка продуктов реакции Сэнгера

Теория:

- Необходимость и способы очистки реакции Сенгера (переосаждение, гельфильтрация)

Практика:

- Очистка от невключившихся [F]ddNTPs методом спиртового (изопропанольного) переосаждения

- Очистка от невключившихся [F]ddNTPs гельфильтрацией на колонках Centricep.

Основы эксплуатации автоматических генных анализаторов ABI3100.

Общие положения:

- Общее устройство секвенаторов, принцип работы

- Различия между ABI310 и ABI3100. Что дают эти различия. В чём разница работы оператора.

- Использование флуорофоров. Особенности родаминовых и флуоресцеиновых (заряд-подвижность). Парадокс: лазер одной λ – детекция на разных λ. Технология BigDye . Линкеры: различие между BigDye v. 1.x, 2.x, 3.x. Требования к полимеразе.

- Понятие о каналах детекции и спектральной калибровке. Количество каналов детекции и детектируемых красителей. Различие стандартов и процедур калибровки для одно- и многокапиллярных приборов. Критерии правильной спектральной калибровки.

- Расходные материалы для разных приложений (полимеры, капилляры, р-ры для нанесения). Их маркировка, совместимость и условия использования.

Эксплуатация приборов:

- Условия эксплуатации (режимы температуры, влажности, пыльности, соседства с орг. веществами)

- Рекомендованный производителем график профилактических процедур. Используемый нами график.

- Процедуры очистки блока, шприцов, воздушного фильтра, внутренних частей прибора.

- Процедуры штатной замены капилляров, полимера, электрофорезного буфера.

- Специальные процедуры.

- Процедуры спектральной и пространственной (для ABI3130) калибровки

- Работа с внутренней базой ABI3130. Экстракция файлов и очистка базы.

- Режим непрерывной работы. Сроки и процедуры остановки и консервации.

- Цветовая индикация состояния прибора.

Практический тренинг:

- Спектральная  и пространственная калибровка.

- Параметры нанесения и электрофореза на секвенаторе. Оптимизация параметров. Редактирование модулей.

- Нанесение продуктов секвенирующей реакции.

«Анализ результатов секвенирования. Фрагментный анализ».

Иллюстрации: диски к приборам, показательные файлы секвенирования

Протоколы: ПЦР с меченными праймерами

Анализ результатов секвенирования

Теория и практика совмещены на полученных последовательностях

- Сырые данные (Raw Data).

- Восстановление нуклеотидной последовательности (basecalling). Понятие спейсинга. Специальные и адаптивные подпрограммы

- Протоколы SeqAn v. 5.x. Автоматическое определение границ обсчитываемой области, критерий качества (Qv), смешанные основания.

- Интерпретация результатов и анализ их достоверности (средняя величина сигнала, сигнал/фон, наличие солей, ингибиторов, невключившихся [F]ddNTPs, малое количество матрицы, загрязнение РНК, загрязнение вторым праймером, «-1» праймер, продуктами деградации праймера, негомогенная матрица, мутации.)

- Ручная корректировка параметров обсчёта (границы, спейсинг, подпрограмма, «внутренние имена»).

- Служебная информация в файлах *.abi, *.ab1.

- Альтернативное ПО для просмотра результатов.

Фрагментный анализ

Теория:

- Основной принцип. Внутренние стандарты длин. Метка: праймер или [F]dNTP. Чем лучше праймер (мечение одной цепи, известный заряд-подвижность, нет необходимости в очистке). Требования к полимеразе, варианты оптимизации

Практика:

- ПЦР на STR и VNTR повторы PAH c 5’(5,6)FAM праймерами

Теория:

- ПЦР с меченным праймером. Необходимость многократного разбавления: минимальные затраты не реактивы, нет необходимости в очистке)

- Подбор условий нанесения. Динамический диапазон. Оценка полноты реакции. Конкуренция между стандартом и исследуемыми фрагментами и солями. Редактирование модулей.

Практика:

- Нанесение продуктов ПЦР с меченными праймерами на генные анализаторы для проведения фрагментного анализа

Теория :

- Денатурирующие и неденатурирующие условия фореза. Разница в разрешении и возможности деления цепей. Особенности фирменных стандартов длин в зависимости от типа (меченые по одной или двум цепям) в денатурирующих и неденатурирующих условиях. Варианты нанесения из воды и формамида на те и другие полимеры.

- Каналы детекции и виртуальные фильтры.

- Стандарты длин. Собственные и фирменные. Особенности стандартов длин в зависимости от типа (меченые по одной или двум цепям) в денатурирующих и неденатурирующих условиях. Аномальная подвижность фрагментов.

«Фрагментный анализ: интерпретация результатов. Диагностика и устранение основных проблем при работе на генных анализаторах  ABI3130».

Иллюстрации: диски к приборам, показательные файлы секвенирования, ноябрьский опыт

Фрагментный анализ: интерпретация результатов

- Сырые данные. (Raw Data).

- Анализ в программах Gene Mapper и Peak Scanner. Параметры обсчёта. Алгоритмы определения размеров. Принципиальная относительность полученных размеров.

- Основные проблемы при обсчёте (аномальная подвижность фргментов, оценка полноты протекания реакции, эффективность протекания реакции, безматричный синтез «А», «проскальзывание полимеразы».

- Альтернативное ПО для просмотра результатов.

Диагностика и устранение основных проблем при работе на генных анализаторах ABI3130

- Диагностика и устранение проблем, связанных с неадекватным функционированием прибора (чрезмерное загрязнение, износ, попадание в систему детекции посторонних веществ)

- Диагностика и устранение проблем, связанных с неправильной подготовкой образцов.

Работа с современными системами гель-документации

- Особенности систем гель-документации на примере системы Bio-Rad Gel-Doc. Основное программное обеспечение. Использование программного обеспечения сторонних производителей для конкретных задач.

«Дополнительный контроль усвоенного материала и самостоятельная работа».

- Повторение основных протоколов. Обсуждение вопросов, возникших на базе полученных знаний. Самостоятельная практическая работа с приборами и анализ полученных данных.